Портативный анализатор MT9090A Network Master Модуль анализатора оптических каналов MU909020A

Руководство пользователя

Для информации по безопасности и предупреждениях, пожалуйста, прочитайте это руководство прежде, чем использовать этот прибор. Держите это руководство с прибором.

Корпорация Анритсу

2008 год

Авторское право ©2008 Корпорация Анритсу

Все права защищены.

Этот документ и продукт защищены законом об авторском праве от несанкционированного воспроизведения.

- содержание этого руководства может быть изменено Анритсу без предварительного уведомления.

- никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена без письменного разрешения издателя.

Символы техники безопасности

С целью предотвращения риска ранения персонала или потери прибором своих функций корпорация Anritsu использует следующие символы, показывающие информацию, относящуюся к технике безопасности.

ПЕРЕД использованием прибора убедитесь, что вы ясно понимаете значение этих символов. Во всём оборудовании Anritsu могут использоваться некоторые из следующих пяти символов или все сразу. На приборе могут также иметься и другие наклейки, которые не показаны на рисунках в данном руководстве.

DANGER (ОПАСНОСТЬ)			Указывает на очень опасную процедуру, которая, если не выполнить её должным образом, в результате может вызвать смерть или серьёзное ранение.

WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)	Указывает на рискованную процедуру, которая, если не выполнить её должным образом, в результате может вызвать серьёзное ранение или смерть.

CAUTION (ОСТОРОЖНО)			Указывает на рискованную процедуру или опасность, которая, если должные меры предосторожности не были предприняты, в результате может вызвать лёгкое ранение или повреждение прибора.

Символы техники безопасности, используемые на приборе и в руководстве

С целью информирования при работе о пунктах техники безопасности и мерах предосторожности внутри и на приборе используются следующие символы. ПЕРЕД тем как использовать прибор, убедитесь, что вы ясно понимаете значение символов, и принимаете необходимые меры предосторожности.

|  | Указывает на запрещённую операцию. Запрещённая операция показывается символически в запрещающем круге или рядом с ним. |
| --- | --- |
|  | Указывает на обязательную меру предосторожности. Обязательная операция показывается в виде символа в круге или рядом с ним. |
|  | Указывает на предупреждение или предостережение. Содержание показывается символически в треугольнике или рядом с ним. |
|  | Указывает на замечание. Содержание описывается в квадрате. |
|  | Указывает на то, что помеченную часть прибора следует направить на переработку. |

1.1 Обзор продукта

Модуль MU909020A – это анализатор оптических каналов для полевого технического персонала, развертывающего сети CWDM. MU909020A измеряет длину волны и мощность сигнала CWDM.

1.2 Особенности MU909020A

· Измерение власти и длины волны по 18 CWDM-каналам.

Обратитесь к спектральной сетке CWDM.

- Контроль дрейфа уровня мощности и длины волны всех каналов в течение долгого времени.

Лазерные диоды с пигтейлами, используемые для сетей CWDM, не стабилизированы термоэлектрическим холодильником (a thermo-electric cooler (TEC)). Они имеют тепловой дрейф приблизительно 0.1нм / ° C.

- Измерение полной мощности всех каналов.

MU909020A использует специализированный отдельный фотодиод для полного измерения мощности, что приводит к лучшей точности и более низким значением поляризационно-зависимых потерь (PDL).

- совместимость с ITU-T G.694.2 и ITU-T G.695 стандартами.

Рекомендация ITU-T-G694.2 обеспечивает спектральную сетку для грубого спектрального мультиплексирования (CWDM). Эта спектральная сетка поддерживает межканальный интервал 20 нм.

Рекомендация ITU-T-G.695 обеспечивает значения оптических параметров для физических интерфейсов CWDM с количеством каналов до 16.

MU909020A с индикаторами «Прошел»/»не прошел» для полевого применения может использоваться для проверки сети CWDM путем сравнения длины волны каналов и мощности с настройкой «тревог» (alarms).

- возможности легкого хранения и передачи файлов;

- отсутствие движущихся частей и работа с аккумуляторной батареей, идеальное решение для полевого использования;

- оснащен сменными модулями, мобильный, не использует специализированного инструментария и не требует калибровки.

- универсальный оптический коннектор легко очищается в полевых условиях.

Рис. 1.2-1 MU909020A анализатор оптических каналов

С сигнальными индикаторами MU909020A обнаруживает все ошибки дрейфов (длины волны и мощности), только лишь нажатием клавиши «Старт» (Start).

1.3 Описание Продукта

Анализатор оптических каналов состоит из платформы MT9090A, оптического модуля MU909020A и аккумуляторной батареи.

1.3.1 Предосторожности

(1) Поверхность коннектора имеет защитное покрытие. Удалите защитное покрытие, чтобы подсоединить кабель к коннектору.

(2) Конденсация может появиться после длительного хранения в окружающей среде с низкой температурой. В этом случае, ждите полного испарения перед включением прибора.

(3) Не подвергайте MU909020A предельным температурам.

(4) Безопасность: используйте только оригинальный АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Другие модели могут повредить MU909020A.

1.3.2 Требования к рабочей окружающей среде

MU909020A предназначен для работы в пределах диапазона температуры от 0 до 50°C с максимальной влажностью 80 % при 40°С без конденсации.

Конденсация может произойти на внутренней поверхности OCA, когда OCA вносят в комнату (высокая температура) из вне (низкая температура), и т.д. Если это происходит, полностью высушите OCA перед включением питания.

Не используйте MU909020A при предельных температурах. Избегайте оставлять MU909020A в автомобиле летом.

1.4 Идентификационный номер

OCA имеет идентификационный номер, прикрепляемый сзади и внутри OCA.

Используйте следующую процедуру, чтобы увидеть идентификационный номер:

(1) Войдите в настройки (Setup). Нажмите клавишу Меню/Питание . Всплывающее меню «Основные Функции» появляется с выдвинутыми на первый план настройками;

(2) Нажмите клавишу «Настройки»;

(3) Нажмите клавишу Меню/Питание  и выберите меню «About»;

(4) Нажмите клавишу настроек

Рис. 1.4-2 OCA Идентификационный номер (ID)

Используйте полный ID – номер при заказе компонентов и переписке с отделом Обслуживания клиентов Anritsu.

Распаковка

Начальный осмотр

Сохраняйте оригинальную тару для его использования в случае, если прибор должен быть возвращен к Anritsu для ремонта или обслуживания.

Осмотрите тару на предмет повреждения.

Удалите OCA и принадлежности из упаковочного контейнера.

Если Модуль поврежден, свяжитесь со своим местным торговым представителем или Центром обслуживания клиентов Anritsu. Если тара повреждена или амортизирующий материал имеет признаки повреждения, уведомьте об этом Перевозчика, а также Anritsu. Сохраняйте тару для осмотра перевозчика.

Список отгруженных компонентов

Ваш модуль MU909020A OCA отгружается со следующими компонентами. Проверьте все представленные в списке компоненты, и свяжитесь с Anritsu если они не найдены.

Таблица Список компонентов и принадлежностей

| Компонент |  | Наименование/ номер документа | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Платформа | Анализатор оптических каналов | MU909020A | 1 |
| Принадлежности | Питание | Адаптер переменного тока | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея NiMH | 1 |
|  | Оптический адаптер | Коннектор SC | 1 |
| Описание | Калибровочный сертификат |  | 1 |
|  | РЭ на CD-носителе | OCA-PRD-05 | 1 |

Требования питания

Монтаж аккумуляторной батареи NiMH

Используйте следующую процедуру, чтобы установить аккумуляторную батарею Ni-MH:

(1) Если MT9090A работает, выключите его.

(2) Откройте аккумуляторный отсек, сдвигая защелку, поднимая при этом крышку аккумуляторного отсека.

(3) Удалите щелочные батареи AA, если они установлены.

(4) Вставьте коннектор на аккумуляторной батарее Ni-MH в розетку, расположенную рядом с модулем, сдвинув защелку (белая пластмассовая защелка в аккумуляторном отсеке). См. Рис. 2.3-3 на странице 2-11.

(5) Плавно поместите Ni-MH батарею в батарейный отсек убедившись, что красная ленточка располагается таким образом, чтобы была возможность вытаскивать батарею (должна быть видна надпись: «Эта сторона верхняя»)

(6) Вставьте крышку аккумуляторного отсека.

|  | 1) разъем аккумуляторной батареи NiMh; 2) аккумуляторная батарея NiMh; 3) шнур вытягивания батареи (красная лента) |
| --- | --- |

Предупреждение

Всегда выключайте MU909020A до удаления аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея и/или MU909020A могут быть повреждены если питание включено, когда Вы удаляете батарею.

Замена батареи

Используйте следующую процедуру при замене батареи на батареи АА.:

(1) Если прибор работает, выключите.

(2) Откройте отсек батареи сдвигом защелки одновременно поднимая крышку;

(3) используя шнур вытягивания батареи, поднимите батарею и выньте ее из отсека;

(4) Вставьте 4 АА батарейки в отсек батареи в соответствии с символами полярности;

5) Закройте крышку отсека батареи.

Предупреждение

Всегда выключайте MU909020A до удаления старых батареек типа АА. Если батарейки удалены с включенным питанием, файлы данных и настроек могут быть утеряны.

Предупреждение

Не храните MU909020A долго с перезаряжаемыми батарейками в приборе. Батарейки могут разъедать и/или давать течь, повреждая прибор.

Адаптер/зарядное устройство переменного тока

ОСА включает адаптер/зарядное устройство переменного тока как стандартное оборудование. Аккумуляторная батарея требует обычно 3 часов для полной подзарядки. Прибор может работать во время перезарядки аккумуляторной батареи, но в этом случае может быть меньший результат, чем при полной зарядке оборудования батареи.

Адаптер/зарядное устройство переменного тока может быть поставлен с 4-мя взаимозаменяемыми шнурами питания. Убедитесь, что преобразователь адаптера/зарядного устройства переменного тока оборудован правильным типом шнура питания.

Рисунок Адаптер/зарядное устройство переменного тока с защитой

1 Защита

2 Расцепляющий механизм (защелка)

Для подготовки для использования адаптера/зарядного устройства переменного тока:

(1) Сдвиньте Защелку вниз и удалите Защиту, если она установлена

(2) Выберете желаемый тип шнура питания от адаптера/зарядного устройства переменного тока

(3) Придерживая Защелку, вставьте выбранный адаптер шнура питания, будучи уверенным, что адаптер усажен в слот на вершине преобразователя зарядного устройства/адаптера переменного тока.

(4) Отпустите Защелку, удостоверяясь при этом, что адаптер усажен в слот адаптера / зарядного устройства переменного тока.

Управление питанием

Используйте следующую процедуру для работы с ОСА для питания переменным током.

Используйте адаптер / зарядное устройство переменного тока:

(1) Откройте крышку входного порта питания, расположенного на верхней панели коннекторов OCA, и вставьте адаптер/зарядное устройство переменного тока в порт.

(2) Вставьте преобразователь адаптера / зарядного устройства переменного тока в розетку.

(3) Нажмите клавишу «Меню/Питание» (Menu/power) для начала работы ОСА.

Предупреждение

Используйте ОСА только с адаптером / зарядным устройством переменного тока, поставляемым для ОСА компанией Анритсу. Анритсу не гарантирует безопасность и работу прибора с другим адаптером / зарядным устройством переменного тока.

Подзарядка аккумуляторной батареи

Для подзарядки аккумуляторной батареи:

(1) Выключите ОСА

(2) Откройте крышку входного порта питания переменного тока, расположенную на верхней панели коннекторов ОСА и вставьте разъем адаптера / зарядного устройства переменного тока в порт.

(3) Вставьте преобразователь адаптера / зарядного устройства переменного тока в гнездо питания.

(4) Когда аккумуляторная батарея полностью заряжена, светодиод статуса батареи остается светящимся (зеленым светом).

Светодиод статуса батареи

Светодиод статуса батареи обозначает текущий статус аккумуляторной батареи:

(1) Красный: напряжение батареи ниже установленного порога. Вставьте адаптер / зарядное устройство переменного тока или зарядите аккумуляторную батарею.

(2) Мерцающий зеленый или оранжевый: вставлен адаптер / зарядное устройство переменного тока и заряжается аккумуляторная батарея.

(3) Зеленый: адаптер / зарядное устройство переменного тока вставлен и аккумуляторная батарея заряжается.

НАЧАЛО РАБОТЫ С ОСА

Выполнение тестирования

Для начала тестирования нажмите клавишу START.

Рисунок Меню в режиме OCA

О смене цветов

Сигнальные пороговые значения показаны в красном на графике.

(1) Для нормального графика цвета следующие:

а. Гистограмма пуста: канал находится ниже порога мощности и выбрана функция «Видеть все».

b. Гистограмма красная: канал находится за пределами «тревоги» настройки по мощности.

c. Половина гистограммы канал находится за пределами «тревоги» настройки по длине волны.

d. Гистограмма белая: канал находится в пределах настроек «тревоги».

(2) Для гистограммы Дрейфа цвета следующие:

- гистограмма пустая: уровень мощности канала находится ниже мощности «порога» и выбрана функция «Видеть все».

- контурная линия красная: канал за пределами «тревог».

- контурная линия зеленая: канал внутри установленных настроек «тревоги».

(3) Для нормальной Таблицы цвета следующие:

• буквы красные: значения находятся за пределами настроек «тревог».

(4) Для таблицы дрейфа цвета следующие:

- все буквы черные.

Обычный режим

При выполнении приложения анализатора оптических каналов (ОСА), обычный режим – режим по умолчанию. Обычный режим показывает в реальном времени все активные каналы. ОСА измеряет длину волны и мощность каналов CWDM. Он показывает результаты измерений на графическом и табличном интерфейсе. Используйте следующую процедуру для доступа к обычному режиму.

(1) при выполнении приложения ОСА, нажмите Mode (F1).

(2) Выберете первое меню и используйте клавиши «Влево» и «Вправо» для выбора обычного режима.

(3) Нажмите клавишу Set для закрытия меню выбора режимов (Mode menu).

Графический режим

В обычном режиме, графический режим показывает уровень мощности на канал. Единица измерения мощности – дБм.

Используйте следующую процедуру для доступа к графическому режиму

(1) при выполнении приложения ОСА, нажмите Mode (F1).

### (2) выберете второе меню и используйте клавиши «Вправо» и «влево» для выбора графического режима.

### (3) нажмите клавишу Set для закрытия меню режимов Mode menu.

### Рисунок. Графический вид обычного режима OCA

### Функции в обычном графическом режиме

### Функциональные клавиши показывают 3 различных статусных линии.

### Нажмите клавишу Set для выбора функции 
(1) с функцией курсора

### - передвиньте курсор в нижнюю часть экрана клавишами «Влево» и «Вправо». Текстовая линия показывает количество каналов, длину волны и мощность выбранного канала.

### (2) С функцией Суммарная мощность/количество каналов PTotal / Nb Ch, текстовая линия показывает:

### - суммарную мощность;

### - количество каналов.

### (3) С функцией Продолжительность/количество сканирований Duration / NB Scan, текстовая линия показывает:

### - продолжительность дрифта;

### - количество сканирований.

### Вид в обычном графическом режиме

### Функциональная клавиша «Обзор» View показывает 4 различных типа графика.

### (1) С первым меню

### - выберете «Видеть все» для показа всех каналов

### - выберете «Найти вид» для показа только каналов выше порогов мощности

### (2) С функцией Зум, текстовая линия показывает

### - минимум и максимум мощности, используемые для шкалы мощности.

### - передвиньте курсор в нижнюю часть экрана клавишами «Влево» и «Вправо».

### - измените минимальные и максимальные значения мощности клавишами «Вверх» и «Вниз».

### (3) С функцией АвтоЗум:

### - MU909020A автоматически выбирает минимальные и максимальные значения мощности для корректного показа всех каналов.

(4) С функцией полной шкалы (Full Scale):

- MU909020A выбирает минимальную мощность на уровне -60 дБм и максимальной мощности на уровне +20 дБм.

Табличный режим

Табличный режим показывает длину волны и мощность для каждого найденного канала в табличном виде.

Используйте следующую процедуру для доступа в табличный режим

(1) при выполнении приложения ОСА, нажмите Mode (F1).

(2) выберете второе меню и используйте клавиши «Влево» и «Вправо» для выбора табличного режима.

(3) Нажмите клавишу Set для закрытия меню режимов.

Рисунок Табличный вид обычного режима ОСА

Показываются все выбранные каналы, суммарная мощность показывается в нижней части экрана.

Функции в обычном табличном режиме

Функции клавиш показывают 2 различные статусные линии.

(1) С функцией PTotal / Nb Ch текстовая линия следующая:

а. Суммарная мощность

b. Количество каналов

### (2) С функцией Продолжительность/количество сканирований Duration / NB Scan, текстовая линия показывает:

- продолжительность дрифта;

- количество сканирований.

Вид в обычном табличном режиме

Клавиша «Обзор» (View) показывает меню.

- выберете «Видеть все» для показа всех каналов;

- выберете «Найти вид» для показа только каналов выше порогов мощности

### Режим дрифта

### Режим дрифта – это статистический режим. Он выполняет и сохраняет измерения в течение долгого времени в постоянном временном интервале.

### Дрифт вкл./выкл.

### Для сохранения измерений длины волны и мощности в течении длительного времени, выберете режим «Дрифт вкл.» (Drift On).

### Используйте следующую процедуру для выбора режима «Дрифт вкл.» (Drift On).

### (1) При выполнении приложения ОСА, нажмите Mode (F1).

### (2) Выберете третье меню и используйте клавиши «Вправо» и «Влево» для выбора режима «Дрифт вкл.» (Drift On).

(3) Нажмите клавишу Set для закрытия меню режимов (Mode menu).

Используйте следующую процедуру для остановки автоматического сохранения измерений в течение длительного времени

(1) С применением приложения ОСА, нажмите Mode (F1).

(2) Выберете третье меню и используйте клавиши «Вправо» и «Влево» для выбора режима «Дрифт выкл.»

(3) Нажмите клавишу Set для закрытия меню режимов.

### Перезапуск дрифта

### Для начала сбора новой статистики, перезапустите текущие измерения дрифта.

### Используйте следующую процедуру для перезапуска измерений дрифта.

### (1) При выполнении приложения ОСА, нажмите Mode (F1).

### (2) Выберете четвертое меню и нажмите клавишу Set для перезапуска дрифта.

### График дрифта

### Режим графика дрифта показывает статистику длины волны и мощности каналов в виде гистограммы.

### Рисунок 6.3-19 Графический вид режима дрифта OCA

### На графике дрифта длины волны, значение 0 соответствует центру каждого канала, как определено в ITU-T G.694.2. Зеленый или красный индикатор определяет значение дрифта длины волны, и белая гистограмма показывает минимальное и максимальное значения длины волны каналов в течение определенного времени.

### Функции в графическом режиме дрифта

### Клавиши функций показывают четыре различных статусных линии.

### (1) С функцией курсора

### - чтобы узнать дрифт длины волны и мощности отдельного канала в этом режиме, нажмите клавиши «Влево» и «Вправо» для выбора канала, передвигая курсор в нижнюю часть графика. Значения, показываемые для этого канала:

### - количество каналов;

### - значение длины волны и разницу между максимальным и минимальным значениями длины волны в течение времени.

### - значение мощности и разницу между максимальным и минимальным значениями мощности в течение времени.

### (2) С функцией Дата&Время/Количество каналов (Date-Time / Nb Ch), показывается следующая текстовая линия:

### - дата и время на конец измерения дрифта;

### - количество каналов.

### (3) С функцией Продолжительность/количество сканирований (Duration / Nb Scan), показывается следующая текстовая линия:

### - продолжительность дрифта;

### - количество сканирований.

### (4) С функцией «Суммарная мощность мин/макс», показывается следующая текстовая линия:

### - минимальное и максимальное значения суммарной мощности.

### Вид в графическом режиме дрифта

### Клавиша «Обзор» (View) показывает 4 различных типа графика.

### (1) С первым меню

### - выберете «Видеть все» (View All) для просмотра всех каналов;

### - выберете «Найти вид» (View Found) для просмотра только каналов, превышающих установленный порог;

### Порог мощности

### (2) Со вторым меню

### - выберете «Wl – Power» для показа дрифта длины волны и мощности;

### - выберете «Длина волны» (Wavelength) для обзора только дрифта длины волны;

### - выберете «Мощность» (Power) для обзора только дрифта мощности;

### - выберете «Суммарная мощность» (Total Power) для обзора диаграмму суммарной мощности.

### (3) С третьим меню

### - выберете «абсолютная мощность» (Absolute Power). Зеленый или красный индикатор – это среднее значение дрифта мощности, гистограмма показывает разницу между минимальным и максимальным значениями мощности каналов в течение времени;

### - выберете «относительная мощности» (Relative Power). Зеленый или красный индикатор – это среднее значение дрифта мощности, гистограмма показывает разницу между минимальным и максимальным значениями мощности каналов в течение времени и первые значения результатов измерений.

### (4) С четвертым меню

### - выберете «Автозум» (Autozoom). MU909020A автоматически выбирает минимальные и максимальные значения длины волны и мощности;

### - выберете «Полная шкала» (Full Scale). MU909020A показывает график полного диапазона длин волн и мощности.

### Диаграмма дрифта канала

### Для обзора полного развития дрейфа одного канала в течение долгого времени и в конечном счете идентификации отказов, ОСА может показывать график изменений длины волны и мощности каналов в течение времени. Используйте следующую процедуру для просмотра диаграммы дрифта канала:

### (1) при выполнении приложения ОСА, нажмите «Режим» (Mode (F1));

### (2) Выберете «режим графика и дрифта» (Drift and Graph mode);

### (3) Выберете канал, передвигая курсор в нижнюю часть графика.

### (4) Нажмите клавишу Set для обзора диаграммы дрифта канала.

### Чтобы узнать длину волны и мощность канала за определенное время, нажмите клавиши «Влево» и «Вправо» для выбора времени.

### Функции диаграммы дрифта канала

### Клавиши функций показывают 2 различных статусных линии.

### (1) С функцией указателя продолжительности, текстовая линия показывает

### - количество каналов;

### - продолжительность дрифта;

### - время измерений. Отсчет времени здесь – время первого измерения, после активации функции «Дрифт вкл.» (Drift On) или после выбора «Перезапуск дрифта» (Reset Drift);

### - значение длины волны в данный момент времени;

### - значение мощности в данный момент времени.

### (2) С функцией указателя Дата&Время, показывается следующая текстовая линия:

### - количество каналов;

### - дата&время измерений;

### - длина волны при данной дате&времени;

### - мощность при данной дате&времени.

### Вид диаграммы дрифта каналов

### Клавиша «Вид (Обзор)» показывает 4 различных типа вида графика.

### (1) С функцией полной шкалы (Full Scale)

### - График показывает все значения в течение времени

### (2) С функцией «Увеличение масштаба изображения на курсоре» (Zoom On Cursor)

### - MU909020A выполняет увеличение масштаба изображения на курсоре

### (3) С функцией «Зум», текстовая линия показывает

### - время в середине;

### - полное время;

### - для изменения этих значений нажмите клавиши «Вправо», «Влево», «Вверх», «Вниз»; клавиши «Вправо», «Влево» изменяют время, клавиши «Вверх», «Вниз» изменяют диапазон времени.

### (4) С последним меню, выберете один из вариантов:

### - Wl – Power для показа диаграммы дрифта длины волны и мощности;

### - Wavelength для показа только диаграммы дрифта длины волны;

### - Power для показа только диаграммы дрифта мощности;

### - Total Power для показа диаграммы дрифта полной мощности.

### Таблица дрифта

### Режим таблицы дрифта показывает статистику на все обнаруженные каналы. С различным представлением MU909020A показывает в течение долгого времени:

### (1) среднее значение;

### (2) минимальное и максимальное значения;

### (3) разницу между максимальным и минимальным значениями.

### Функции в режиме таблицы дрифта

### Функциональные клавиши показывают 3 различных статусных линии.

### (1) С функцией Date-Time / Nb Ch, текстовая линия показывает:

### - дату&время на момент конца дрифта;

### - количество каналов.

### (2) С функцией Duration / Nb Scan, текстовая линия показывает:

### - продолжительность дрифта;

### - количество сканирований.

### (3) С функцией Total Power min / max, текстовая линия показывает:

### - минимальные и максимальные значения общей мощности.

### Вид в режиме таблицы дрифта

### Клавиша «Вид» показывает 2 различных типа таблицы.

### (1) С первым меню

### - выберете «Видеть все» (View All) для просмотра всех каналов;

### - выберете «Найти вид» (View Found) для просмотра только каналов, превышающих установленный порог мощности;

### (2) Со вторым меню

### - выберете «Общая статистика» (General Stats), чтобы посмотреть среднее значение длины волны, разницу между максимальным и минимальным значениями длины волны в течение времени, среднюю мощность и разницу между максимальным и минимальным значениями мощности в течение времени для каждого канала.

### Рисунок Общая статистика OCA.

### - выберете Wl Stats для показа статистике по длине волны для каждого канала: среднее значение, минимальное и максимальные значения в течение времени и разницу между этими минимальными и максимальными значениями.

### Рисунок Статистика по длине волны OCA

### - выберете P Stats для показа статистики по мощности для каждого канала: среднее значение, минимальное и максимальные значения в течение времени и разницу между этими минимальными и максимальными значениями.

### Рисунок Статистика по мощности OCA

### Режим измерителя мощности

### Режим измерителя мощности показывает суммарную мощность. Режим таблицы измерителя мощности идентичен режиму обычной таблицы. Режим диаграммы измерителя мощности – это горизонтальная гистограмма, показывающая суммарную мощность и краткую гистограмму длин волны (без единиц измерений) для обозначения обнаруженных каналов.

### В отличие от стандартных измерителей мощности, нет необходимости в том, чтобы длина волны имела точное измерение: OCA обнаруживает все длины волны CWDM - каналов и показывает истинную суммарную мощность.

### Используйте следующую процедуру, чтобы показать режим диаграммы измерителя мощности

### (1) С прикладным управлением OCA, нажмите «Режим» (Mode (F1)).

### (2) выберете третье меню и используйте клавиши «Влево» и «Вправо» для выбора режима измерителя мощности.

### (3) Нажмите клавишу Set для закрытия меню режимов.

### Рисунок Диаграмма измерителя мощности OCA

### Функции в режиме диаграммы измерителя мощности

### Функциональная клавиша показывает 2 различных статусных линии.

### (1) С функцией Duration / Nb Scan, текстовая линия показывает:

### - продолжительность дрифта;

### - количество сканирований.

### (2) С функцией Total Power min / max, текстовая линия показывает:

### - минимальные и максимальные значения суммарной мощности.

### Сохранение и загрузка данных

### Сохранение данных

### Вы можете сохранить файлы только в режиме дрифта.

### Файлы дрифта могут быть сохранены в запоминающем устройстве (например во внутренней памяти или карте – USB).

### Для сохранения файлов:

### (1) в конце тестирования, выберете режим дрифта (диаграммы или табличный);

### (2) нажмите клавишу меню/питание;

### (3) подсветите Save во всплывающем меню и затем нажмите клавишу Set.

### (4) появится экран сохранения в запоминающем устройстве с полем «Сохранить как…» (Save As).

### Рисунок Экран сохранения в запоминающем устройстве

### (5) если Вы хотите изменить имя файла, нажмите клавишу Set, появится экран функциональных клавиш.

### (6) подсветите поле «Прибор» и используйте клавиши «Влево» и «Вправо» для переключения: внутренняя или USB.

### Выбор USB возможен только когда USB – оборудование (такое как карта памяти USB) присоединена к прибору.

### (7) Нажмите клавишу «Вниз» для перемещения к директории «Файлы» (the Files) и подсветите корневую директорию (the Root Directory ([..])) и затем нажмите клавишу Set. Выберете желаемую папку.

### (8) Нажмите клавишу Set для выбора директории.

### (9) нажмите «Формат файла» (File Format (F3)) для выбора типа файлов (текстовый или двоичный)

### (10) нажмите «Сохранить» (Save (F1)). Данные сохранятся и приложение вернется к экрану, предшествующему процессу сохранения.

### Примечание: Быстрее сохранить данные в двоичном формате, чем в текстовом формате. Тем не менее для показа данных на другом приложении, мы рекомендуем сохранять данные в текстовом формате.

### Загрузка данных

### Выбор функции «Загрузка» (Load) позволяет показать предыдущий сохраненный файл для его обзора на MU909020A. Вы можете загрузить файлы только в режиме дрифта (Drift Mode).

### Для загрузки файлов:

### (1) Выберете режим дрифта (графический или табличный)

### (2) нажмите клавишу «Меню/Питание» (Menu/Power). Появится всплывающее меню основных функций.

### (3) Подсветите «Загрузка» (Load) и затем нажмите клавишу Set. Появится экран загрузки Внутренней памяти, показывающий файлы в директории файлов.

Рисунок Экран загрузки Внутренней памяти

### (4) С подсвеченным полем «Прибор» (Device), используйте клавиши «Влево» и «Вправо» для выбора оборудования внутренней памяти, внутреннего или USB.

### (5) Выберете желаемую папку.

### (6) Выберете «Формат файла» (File Format (F3)), текстовый или бинарный

### (7) Подсветите желаемый файл и затем нажмите «Загрузка» (Load (F1)). Экран «Загрузка» закроется и будет показана выбранная трасса.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ OCA

| Количество каналов CWDM | 18 в соответствии с МСЭ-Т G.694.2 |
| --- | --- |
| Точность измерения длины волны в каналах | ±1 нм (сигнал от +10 до -35 дБм) |
| Диапазон измерения мощности в канале | От +10 дБм до -40 дБм |
| Точность измерения мощности в канале | ±0,5 дБ (при -10 дБм) |
| Линейность измерения мощности в канале | ±0,3 дБ (сигнал от +10 до -35 дБм) |
| Точность измерения суммарной мощности | ±0,5 дБ (при -10 дБм) |
| Линейность измерения суммарной мощности | ±0,3 дБ (сигнал от +10 до -35 дБм) |
| Потери, зависящие от поляризации | ±0,3 дБ |
| Асимметрия каналов | - ≥12 дБ (от +10 до -35 дБм) (для межканального интервала > 15 нм); - >15 дБ (для межканального интервала > 20 нм) |
| Максимальная суммарная безопасная мощность на входе | - Один канал: +13 дБм - Все каналы: +17 дБм |
| Повторяемость измерения мощности | ±0,2 дБ (при -10 дБм) |
| Полоса пропускания канала | ±6,5 нм в соответствии с МСЭ-Т G.695 |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MT9090A

| Источник питания | - От аккумуляторных NiMH батарей; - От сети переменного тока 100-240 В, 50/60Гц через адаптер/зарядное устройство |
| --- | --- |
| Питание от батарей | - При питании от NiMH аккумуляторных батарей: время непрерывной работы 4 часа; время подзарядки < 3 часов (при выключенном питании); - Возможность работы от алкалиновых батарей 4хАА – время работы зависит от типа батарей |
| Требования к условиям окружающей среды | - Рабочий диапазон температур: от 0oC до +50oC - Диапазон температур хранения: от -20oC до +60oC - Относительная влажность: < 80% (без конденсата) |
| Интерфейсы базового блока | 2 порта USB 1.1: типа А (память), один типа В (USB накопитель) |
| Дисплей | Тонкоплёночный 4.3” TFT-LCD (разрешение 480x272, с подсветкой, прозрачного типа) |
| Габариты (длина x ширина x глубина) | 190х96х48 мм |
| Масса | < 800 г (включая базовый блок, модуль и батарею) |

Комплектность поставки:

Основная конфигурация прибора включает:

- платформа (мэйнфрэйм) MT9090A;

- модуль анализатора оптических каналов MU909020A;

- зарядное устройство/адаптер;

- аккумуляторная батарея Ni-MH;

- 1 (один) оптический адаптер;

- руководство пользователя.